## CALCULOS
Cálculos e incertidumbres
copiar del consecutivo |  |  |  | Las áreas en amarillo indican las que deben ser editadas
Las áreas en gris indican que NO deben ser editadas
Informe | cliente | Dirección | Ciudad | Instrumento | Alcance | Marca | Modelo | Serie | Identificación | Recepción | Fecha | Vence | Condición
M-MK-0497/26 |  |  |  | BALANZA DIGITAL DE 1 220 g | 1200 g | AND | GF-1202A | P3000164 | EBASG018 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 2021-04-22 | Laura Gutierrez laura.gutierrez@csiclosures.com | vencido | SAAV | C
Condiciones ambientales y carácterísticas de los equipos
Vigencia
Instrumentos patrón utilizados | [5 empty] | 12 | Meses | Magnitud | Valor inicial | Valor final | División mínima del instrumento (d) | Corrección del instrumento | Incertidumbre del instrumento (k = 1) | Unidades |  | Condiciones ambientales promedio
Descripción del patrón utilizado. |  | Alcance de medición | ID | No. de informe | Vigencia | [10 empty] | T. Ambiental promedio: | 24.9 | ⁰C
Juego de pesas Patrón |  | 20 kg a 1 000 kg | MK-040 | M-MK-0008/25 | 2026-01-03 | [10 empty] | H. relativa promedio: | 48.5 | %
Juego de pesas Clase: E2 |  | 1 mg a 5 kg | MK-043 | 5-26239 | 2026-03-21 |  |  | Temp. Ambiental | 24.7 | 25.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | °C |  | P. barometrica promedio: | 912 | hPa
Pesas Cilíndricas Clase: F1 |  | 10 kg | MK-044 | 5-26240 | 2026-03-21 |  |  | H. relativa | 49 | 48 | 1 | 0.7 | 1.8 | % |  | Temperatura de las pesas: | 24.9 | ⁰C
[8 empty] | Presión | 912 | 912 | 1 | -1.1 | 0.082 | hPa |  | Densidad de las pesas: | 7 950 | kg/m3
[16 empty] | DTCONV | 0 | ⁰C
FALSE
Datos de portada
revisar
Tiempo de estabilización
[11 empty] | Carga | UNIDADES: |  | t
[10 empty] | n | g | s
[10 empty] | 1 | 15 | 5 |  | s
Clase: | Especial |  | Div. Mínimas: | 120000 | e |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | s
[10 empty] | 3 |  | 5 |  | s
|  |  |  | 1200 | g | [5 empty] | Tiempo max | 10 |  | s
|  |  | Resolución del instrumento d: | 0.01 | g
|  |  | e: | 0.01 | g
Prueba de carga excéntrica ( 1/3 a 1/2 de MAX )
Carga de prueba: |  | 500 | g |  |  | Prueba de repetibilidad ( carga total entre el 50 %) | [5 empty] | Prueba de repetibilidad ( carga total entre el 100 %)
Posición | IL | dIecc | IdIeccI |  |  | Carga de prueba: |  | 500 | g |  |  | Carga de prueba: |  | 1000 | g
| g | g | g |  |  | Numero de prueba |  |  | IL |  |  | Numero de prueba | I0 |  | IL
1 | 500.01
2 | 500.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 500 |  |  | 1 | 0 |  | 1000.03
3 | 500.01 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 500.01 |  |  | 2 | 0 |  | 1000.04
4 | 500.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 3 | 0 |  | 500.01 |  |  | 3 | 0 |  | 1000.04
5 | 500.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 4 | 0 |  | 500.01 |  |  | 4 | 0 |  | 1000.03
Efecto de carga excentrica: |  | 0.01 | g |  |  | 5 | 0 |  | 500.02 |  |  | 5 | 0 |  | 1000.04
u (ecc)= | 5.7735e-06 | Relativo |  |  |  |  | s= |  | 0.0070711 |  |  |  | s= |  | 0
[6 empty] | Nota: | Antes de realizar la prueba la indicacion se ajusta a cero |  |  |  |  | Nota: | Antes de realizar la prueba la indicacion se ajusta a cero
[7 empty] | la carga se aplicara por lo menos 5 veces y al menos 3 veces | [5 empty] | la carga se aplicara por lo menos 5 veces y al menos 3 veces
[7 empty] | cuando L ≥ 100 kg | [5 empty] | cuando L ≥ 100 kg
[7 empty] | u(rep) | 0.0070711
Tabla de incertidumbres
| Prueba de exactitud acendente |  |  | Masa convencional | Error máximo |  |  | Repetibilidad | Masa conv. | Deriva pesas | Indicacion sin carga | Indicacion con carga | Empuje del aire | Convección | Carga excentrica | Error | u comb. | U k=2
| Carga | I0 | IL | del patron (dmc) | tolerado | Div. Minimas | Σu(dmc) k=1
| Nominal |  |  | kg | kg |  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| 5 | 0 | 5 | 6e-06 | 0.005 | 500 | 5e-06 | 0.0031623 | 5e-06 | 5.7735e-06 | 0.0028868 | 0.0028868 | 4.3301e-06 | 0 | 2.8868e-05 | -6e-06 | 0.0051641 | 0.010328 | [6 empty] | 0.08
| 10 | 0 | 10 | -3.9e-05 | 0.005 | 1000 | 2.6667e-05 | 0.0031623 | 2.6667e-05 | 3.0792e-05 | 0.0028868 | 0.0028868 | 2.3094e-05 | 0 | 5.7735e-05 | 3.9e-05 | 0.0051645 | 0.010329 | [6 empty] | 0.08
| 15 | 0 | 15 | 6.1e-05 | 0.005 | 1500 | 7.6667e-05 | 0.0031623 | 7.6667e-05 | 8.8527e-05 | 0.0028868 | 0.0028868 | 6.6395e-05 | 0 | 8.6603e-05 | -6.1e-05 | 0.0051665 | 0.010333 | [6 empty] | 0.08
| 100 | 0 | 99.99 | 8e-05 | 0.005 | 10000 | 0.00010333 | 0.0031623 | 0.00010333 | 0.00011932 | 0.0028868 | 0.0028868 | 8.9489e-05 | 0 | 0.00057729 | -0.01008 | 0.0051993 | 0.010399 | [6 empty] | 0.08
| 150 | 0 | 149.99 | -4e-05 | 0.005 | 15000 | 0.00013333 | 0.0031623 | 0.00013333 | 0.00015396 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00011547 | 0 | 0.00086597 | -0.00996 | 0.0052413 | 0.010483 | [6 empty] | 0.08
| 500 | 0 | 500.01 | -7.9e-05 | 0.005 | 50000 | 0.00016 | 0.0031623 | 0.00016 | 0.00018475 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00013856 | 0 | 0.0028868 | 0.010079 | 0.0059228 | 0.011846 | [6 empty] | 0.08
| 800 | 0 | 800.03 | -0.000118 | 0.01 | 80000 | 0.00018333 | 0.0031623 | 0.00018333 | 0.0002117 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00015877 | 0 | 0.004619 | 0.030118 | 0.0069358 | 0.013872 | [6 empty] | 0.08
| 900 | 0 | 900.02 | 4e-05 | 0.01 | 90000 | 0.00023333 | 0.0031623 | 0.00023333 | 0.00026943 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00020207 | 0 | 0.0051963 | 0.01996 | 0.0073373 | 0.014675 | [6 empty] | 0.08
| 1000 | 0 | 1000.03 | 0.000941 | 0.01 | 100000 | 0.00029333 | 0.0031623 | 0.00029333 | 0.00033871 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00025403 | 0 | 0.0057737 | 0.029059 | 0.0077632 | 0.015526 | [6 empty] | 0.08
| 1200 | 0 | 1200.04 | 0.00108 | 0.01 | 120000 | 0.00031667 | 0.0031623 | 0.00031667 | 0.00036566 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.00027424 | 0 | 0.0069284 | 0.03892 | 0.008659 | 0.017318 | [6 empty] | 0.08
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
|  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005164 | 0.010328
[6 empty] | Juego de pesas |  |  |  | Inc. por Deriva de la msa guia euromet cg-18 | F1 |  |  | Corrección e incertidumbre por convección |  |  |  |  | Cambio en kg para pesas patrón, para diferencias de temperatura seleccionadas (convección)
[6 empty] | Valor nominal | Masa convencional | EMT | u(dmc) k=1 | EMT/3*RAIZ(3) u(dmD) |  |  |  |  | Dt C° |  | u (dmconv) |  | m en kg | Dt en grados Celsius
[6 empty] | kg | kg | kg | ± kg | ± Kg |  |  |  | Carga | 0 |  |  |  |  | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | g | c |  | c |  | 50 | 0.00011323 | 8.76e-05 | 6.023e-05 | 4.365e-05 | 3.227e-05 | 2.047e-05 | 1.43e-05 | 7.79e-06
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 20 | 4.923e-05 | 3.8e-05 | 2.643e-05 | 1.925e-05 | 1.43e-05 | 9.14e-06 | 6.42e-06 | 3.53e-06
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 10 | 2.643e-05 | 2.047e-05 | 1.43e-05 | 1.045e-05 | 7.79e-06 | 5.01e-06 | 3.53e-06 | 1.96e-06
[6 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 5 | 1.43e-05 | 1.11e-05 | 7.49e-06 | 5.72e-06 | 4.28e-06 | 2.76e-06 | 1.96e-06 | 1.09e-06
[14 empty] | 100 | 0 |  | 0 |  | 2 | 6.42e-06 | 5.01e-06 | 3.53e-06 | 2.61e-06 | 1.96e-06 | 1.27e-06 | 9.1e-07 | 5.1e-07
[6 empty] | Juego de pesas |  |  |  | Deriva de la msa guia euromet g-18 | M1 |  |  | 150 | 0 |  | 0 |  | 1 | 3.53e-06 | 2.76e-06 | 1.96e-06 | 1.45e-06 | 1.09e-06 | 7.2e-07 | 5.1e-07 | 2.9e-07
[6 empty] | Valor nominal | Masa convencional | EMT | u(dmc) k=1 | EMT/3*RAIZ(3) u(dmD) |  |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 1.96e-06 | 1.54e-06 | 1.09e-06 | 8.1e-07 | 6.1e-07 | 4e-07 | 2.9e-07 | 1.7e-07
[6 empty] | g | g | g | g | g |  |  |  | 800 | 0 |  | 0 |  | 0.2 | 9.1e-07 | 7.2e-07 | 5.1e-07 | 3.8e-07 | 2.9e-07 | 1.9e-07 | 1.4e-07 | 8e-08
[6 empty] | 5 | 6e-06 | 3e-05 | 5e-06 | 5.7735e-06 |  |  |  | 900 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 5.1e-07 | 4e-07 | 2.9e-07 | 2.2e-07 | 1.7e-07 | 1.1e-07 | 8e-08 | 5e-08
[6 empty] | 10 | -3.9e-05 | 0.00016 | 2.6667e-05 | 3.0792e-05 |  |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 2.9e-07 | 2.3e-07 | 1.7e-07 | 1.2e-07 | 9e-08 | 6e-08 | 5e-08 | 3e-08
[6 empty] | 15 | 6.1e-05 | 0.00046 | 7.6667e-05 | 8.8527e-05 |  |  |  | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0.02 | 1.4e-07 | 1.1e-07 | 8e-08 | 6e-08 | 5e-08 | 3e-08 | 2e-08 | 1e-08
[6 empty] | 100 | 8e-05 | 0.00062 | 0.00010333 | 0.00011932 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 | 8e-08 | 6e-08 | 5e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 2e-08 | 1e-08 | 1e-08
[6 empty] | 150 | -4e-05 | 0.0008 | 0.00013333 | 0.00015396 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 500 | -7.9e-05 | 0.00096 | 0.00016 | 0.00018475 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 800 | -0.000118 | 0.0011 | 0.00018333 | 0.0002117 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 900 | 4e-05 | 0.0014 | 0.00023333 | 0.00026943 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 1000 | 0.000941 | 0.00176 | 0.00029333 | 0.00033871 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 1200 | 0.00108 | 0.0019 | 0.00031667 | 0.00036566 |  | //**--A39 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Carga | EMT
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | u (dmB)
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3e-05 | 4.3301e-06
[14 empty] | 10 | 0.00016 | 2.3094e-05
[14 empty] | 15 | 0.00046 | 6.6395e-05
[14 empty] | 100 | 0.00062 | 8.9489e-05
[14 empty] | 150 | 0.0008 | 0.00011547
[14 empty] | 500 | 0.00096 | 0.00013856
[14 empty] | 800 | 0.0011 | 0.00015877
[14 empty] | 900 | 0.0014 | 0.00020207
[14 empty] | 1000 | 0.00176 | 0.00025403
[14 empty] | 1200 | 0.0019 | 0.00027424
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
Note on H86: Metkal: Sólo colocar la corrección.

## Certificado
M-MK-0497/26 | BALANZA DIGITAL DE 1 220 g | AND | GF-1202A | T2118597 | RBD-048 | RECICLADORA INDUSTRIAL DE ACUMULADORES, S.A. DE C.V. | CARRETERA A GARCIA KM.1.2 S/N CP. 66350 | SANTA CATARINA | NUEVO LEÓN | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-08-16 | 2026-02-17
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE) |  |  |  |  | No. de certificado: (Certificate number) |  | M-MK-0497/26
|  | Datos del cliente: ( Customer ) | [5 empty] | Fecha de calibración: (Calibration date) | 2026-02-17
|  | Nombre: (Name) | RECICLADORA INDUSTRIAL DE ACUMULADORES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | Fecha de emisión: (Date issued) | 2026-02-17
|  | Domicilio: (Address) | CARRETERA A GARCIA KM.1.2 S/N CP. 66350 |  |  |  |  | Vigencia solicitada: (Due date required) | 2026-08-16
|  |  | SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN |  |  |  |  | Fecha de recepcion: (Reception date) | 2026-02-17
[8 empty] | Página (Page): | 1 de 2
Descripción del Instrumento: (Instrument description)
[7 empty] | Lugar de la calibración: | INSTALACIONES DEL CLIENTE
|  | Instrumento : | BALANZA DIGITAL DE 1 220 g
|  | (Instrument) |  |  |  | Temperatura : |  | 23.8
|  | Marca: | AND |  |  | (Temperature)
|  | (Manufacturer) |  |  |  | Humedad Relativa : |  | 41.8%
|  | Modelo: | GF-1202A |  |  | (Relative Humidity)
(Model)
|  | No. serie: | T2118597
(Serial number)
|  | ID Interno: | RBD-048
(Customer ID)
|  | Intervalo : | 1200 | g
(Range)
|  | Resolución: | 0.01 | g
(Resolution)
|  | El laboratorio de calibraciones cuenta con un sistema de Gestión de Procesos basado en: | [5 empty] | ISO/IEC 17025:2017
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
|  | Procedimiento utilizado |  | 7.2M1 |  | Método: | Comparación directa
|  | (Procedure used) |  |  |  | (Method)
Trazabilidad Metrologica (Metrological Traceability)
Descripción del patrón
|  |  |  | Certificado / Informe |  | Vigencia |  | ID interno | Intervalo
|  | (Description) |  | (Certificate number) |  | (Validity) |  | (Internal ID) | (Range)
| Juego de pesas Clase: E2 |  |  | 5-26239 |  | 2026-03-21 |  | MK-043 | 1 mg a 5 kg
| Juego de pesas Clase: E2 |  |  | 5-26239 |  | 2026-03-21 |  | MK-043 | 1 mg a 5 kg
| Juego de pesas Clase: E2 |  |  | 5-26239 |  | 2026-03-21 |  | MK-043 | 1 mg a 5 kg
Nota: La incertidumbre de los patrones es acorde a 1/3 del EMT, siendo clasificadas OIML
|  |  | Calibró: | Daniel A. Solorio Gallegos |  | Firma
|  |  | (Calibrated by:) | Ingeniero de Servicio |  | (Signature)
|  |  | Aprobó: | Sergio Garza Rangel |  | Firma
|  |  | (Approved by:) | Director Administrativo |  | (Signature)
Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de próxima calibración del instrumento calibrado. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso. Formato: MK-CL-FOR-01 Revisión: C1.
Esta calibracion es trazable a los patrones nacionales en el Centro Nacional de Metrologia (CENAM). Las unidades de medicion estan acordes al Sistema Internacional de Unidades SI. Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y son aplicables solamente al item sometido a dicho proceso. El presente certificado de calibración tiene validez únicamente en su forma integra y original. Esta prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

## Resultados I
[7 empty] | No. de certificado: (Calibration number) |  | M-MK-0497/26
|  | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE) |  |  |  |  | Fecha de calibración: (Calibration date) |  | 2026-02-17
[7 empty] | Fecha de emision: (Issued date) |  | 2026-02-17
[7 empty] | Página: (Page) |  | 2 de 2
|  | Prueba de carga excentrica |  |  |  |  | Prueba de Repetibilidad
|  | Valor nominal | Indicación |  | Posición del receptor de carga |  | Carga | Desviación estandar
| Zona | g | g |  |  |  | g | g
| 1 | 500 | 500.01 |  |  |  | 500.02 | 0.0070711 | 50%
| 2 |  | 500.02
| 3 |  | 500.01
| 4 |  | 500.02 |  | Frente
| 5 |  | 500.02
|  | Efecto de carga excentrica |  | 0.01
Error de Indicacion
|  | Carga Nominal | Error de Indicación |  | Incertidumbre expandida k=2 | Gráfica de error de indicación
|  | g | g |  | g
|  | 5 | -6e-06 |  | 0.010328 |  |  |  |  | 0 | -0.010328
|  | 10 | 3.9e-05 |  | 0.010329 | [5 empty] | -0.010329 |  |  |  | 0.01
|  | 15 | -6.1e-05 |  | 0.010333 | [5 empty] | -0.010333
|  | 100 | -0.01008 |  | 0.010399 |  |  |  |  | -6e-06 | -0.010399 | 0.010322 | -0.010334 | 0
|  | 150 | -0.00996 |  | 0.010483 |  |  |  |  | 3.9e-05 | -0.010483 | 0.010368 | -0.01029 | 0 | 1
500 |  | 500 | 0.010079 |  | 0.011846 |  |  |  |  | -6.1e-05 | -0.011846 | 0.010272 | -0.010394 | 0 | 10
800 |  | 800 | 0.030118 |  | 0.013872 |  |  |  |  | -0.01008 | -0.013872 | 0.00031863 | -0.020479 | 0 | 20
900 |  | 900 | 0.01996 |  | 0.014675 |  |  |  |  | -0.00996 | -0.014675 | 0.00052263 | -0.020443 | 0 | 40
1000 |  | 1000 | 0.029059 |  | 0.015526 |  |  |  |  | 0.010079 | -0.015526 | 0.021925 | -0.0017666 | 0 | 60
1200 |  | 1200 | 0.03892 |  | 0.017318 |  |  |  |  | 0.030118 | -0.017318 | 0.04399 | 0.016246 | 0
0 | 0 |  | 0.005 | 0.010328 | No cumple |  | Incertidumbre expandida |  |  | 0.01996 |  | 0.034635 | 0.0052854 | 0
[7 empty] | Error de indicación |  |  | 0.029059 | 0.1 | 0.044585 | 0.013533 | 0
[10 empty] | 0.03892 |  | 0.056238 | 0.021602 | 0
| Carga Excentrica |  | Prueba de repetibilidad |  |  | Prueba de exactitud |  |  |  | 5
Nota: El equipo cumple de acuerdo con las especificaciones del fabricante. | [9 empty] | 10
15
100
150
500
800
900
1000
1200
Laboratorio acreditado por ema para las calibraciones indicadas en el escrito
con número de acreditación N° D-97 Acreditado a partir de 2011-10-04
“Acreditación otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración”
Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de próxima calibración del instrumento calibrado. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso.
El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo,
de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso.
La incertidumbre expandida se obtuvo de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura de k=2,
que asegura un nivel de confianza de al menos el 95.45 % aproximadamente.

## Anexo II
A continuación se describen las pruebas realizadas durante la calibración.
Referencias:
[ISO 12179:2000] Geometrical Product Specifications (GPS)--Surface texture: Profile method -- Calibration of contact ( stylus ) instruments.
Método: Comparación directa con patrones de Rugosidad.
Prueba de Calibración total del instrumento
Esta prueba evalúa al rugosímetro de manera completa, esto es todos los componentes del mismo están involucrados en esta prueba, esta es la única donde se toman 15 lecturas. Los parámetros evaluados son Ra y Rz.
Prueba de Calibración del sistema de coordenadas
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a mediciones donde intervienen ambos ejes, normalmente designados como X y Z, pero también involucra el error debido al radio de la punta. Para esta prueba se utiliza una esfera con la finalidad de forzar al rugosimetro a tomar valores a diferentes alturas y en diferentes posiciones del radio del palpador. El parámetro evaluado es Pt.
Prueba de Calibración del error residual
Esta prueba tiene como finalidad determinar el contribución a la incertidumbre de calibración debida a ruido producido por el rugosímetro mismo o por el ambiente donde se encuentra. Se lleva acabo mediante la comparación con un plano óptico del cual se presume tiene una rugosidad muy cercana a cero. El parámetro evaluado es Ra.
Prueba de Calibración de la componente Vertical
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a la medición de amplitud, esto es cuando se miden distancias pico-valle o viceversa. Para esta prueba se utiliza un patrón de escalón el cual se conoce la altura del mismo y es comparada con el valor indicado por el instrumento. El parámetro evaluado es Pt
Prueba de Calibración de la componente Horizontal
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a la medición en su componente horizontal ( unidad de recorrido ), normalmente los rugosímetros cuentan con un encoder o en algunos casos cuentan con escalas lineales para realizar esta medición. Debido a la dificultad para evaluar esta contribución de manera directa, se evalúa el parámetro Rsm el cual establece la distancia de pico a pico ( separación ) en un patrón de rugosidad periódico.
Anexo II Descripción de pruebas realizadas

## ETIQUETA
CALIBRADO
CERTIFICADO: |  |  | M-MK-0497/26
Fecha de calibración: |  |  |  | 2026-02-17
Vigencia de cliente: |  |  |  | 2026-08-16
ID: |  | RBD-048
| Metkal |  |  |  | MK-ET-01

## Clase
CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA PESAR
ERRORES MAXIMOS TOLERADOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA PESAR EN PRUEBAS INICIALES
n
[5 empty] | Especial | [8 empty] | Errores máximos | Para cargas m expresadas en escalones de verificación (e)
> 100 000 |  |  |  |  | I | [8 empty] | permitidos | I | I I | I I I | I I I I
[14 empty] | ± 0,5 e | 0 < m < 50 000 | 0 < m < 5 000 | 0 < m < 500 | 0 < m < 50
100 000 | [13 empty] | ± 1 e | 50 000 < m < 200 000 | 5 000 < m < 20 000 | 500 < m < 2 000 | 500 < m < 200
|  | Fina y Especial |  |  |  | Fina y Especial | [7 empty] | ± 1,5 e | 200 000 < m | 20 000 < m < 100 000 | 2 000 < m < 10 000 | 200 < m < 1 000
|  | I I I |  |  |  | I I I
[11 empty] | espacios a llenar | [6 empty] | n=max/e
[15 empty] | Clase | Intervalos | Tolerancia
50 000 | [14 empty] | i |  |  | Div min (d)
[6 empty] | Fina I I |  |  |  | I | II | III | IIII | alcance |  | 0 | 0 | e=d | 0
[6 empty] | ( 50 e ) |  |  |  | 50000 | 5000 | 500 | 50 | e | 0 | 0 | 0 | e=5d | 0
|  | Fina I I | [7 empty] | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | n |  | 0 | 0 | e=10d | 0
10 000 |  | ( 20 e ) |  | Media y Fina |  |  | Media y Fina |  |  |  | 100000 | 10000 | 1000
|  |  |  | I I I I I |  |  | I I I I I
5 000 | [13 empty] | Clase de exactitud | División de verificación | Número de escalones de verificación n=max/e |  | Alcance Mínimo (Min)
|  |  |  | Media I I I |  |  | Media I I I | [8 empty] | Mínimo | Máximo | Límite inferior
|  |  |  | ( 20 e ) |  |  | ( 20 e ) | [6 empty] | Especial I | 0,001 g < e* | 50 000 | --- | 100 e | 100
1 000 | [13 empty] | Fina I I | 0,001 g < e < 0,05 g | 100 | 100 000 | 20 e | 20
[7 empty] | Ordinaria I I I I | [7 empty] | 0,1 g < e | 5 000 | 100 000 | 50 e | 50
[7 empty] | Media I I I | [6 empty] | Media I I I | 0,1 g < e < 2 g | 100 | 10 000 | 20 e | 20
500 | [14 empty] | 5 g < e | 500 | 10 000 | 20 e | 20
[6 empty] | Ordinaria I I I | ( 20 e ) | [6 empty] | Ordinaria I I I I | 5 g < e | 100 | 1 000 | 10 e | 10
100
| 1 mg | 5 mg 50 mg | 100 mg | 1 g | 2 g | 5 g | , , , , , , , , , | > 5 g | e

## Pesas
2020-11-01 | [5 empty] | 2020-07-10 | [10 empty] | 2021-08-07
MK-020 | VALOR NOMINAL | VALOR DE MASA CONVENCIONAL |  |  | Incertidumbre Expandida | MK-021 | VALOR NOMINAL | VALOR DE MASA CONVENCIONAL | Incertidumbre Expandida | VALOR DE MASA CONVENCIONAL |  |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  | CTK-069 | VALOR NOMINAL | VALOR DE MASA CONVENCIONAL |  |  | Incertidumbre Expandida
| g |  | g |  | g | # | g |  |  |  | g |  | g |  |  |  |  | g |  | g |  | g
1 g | 1 | 1 | + | 1.1e-05 | 1e-05 | 1 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33 |  |  |  | 100 mg | 0.1 | 0.1 | + | 8e-06 | 1.7e-05
2(*) g | 2 | 2 | + | 2e-06 | 1.3e-05 | 2 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33 |  | valor conv | incer exp. | 200 mg | 0.2 | 0.2 | + | 2.1e-05 | 2e-05
2(**) g | 2 | 2 | + | 5e-06 | 1.3e-05 | 3 | 20000 | 20000.39 | 0.33 | 20000 | + | 0.39 | 0.33 | 1 | 1 | 1e-05 | 200(*) mg | 0.2 | 0.2 | + | 9e-06 | 2e-05
5 g | 5 | 5 | + | 1.6e-05 | 1.7e-05 | 4 | 20000 | 20000.39 | 0.33 | 20000 | + | 0.39 | 0.33 | 2 | 2 | 1.3e-05 | 500 mg | 0.5 | 0.5 | + | 3e-06 | 2.7e-05
10 g | 10 | 10 | + | 6e-06 | 2e-05 | 5 | 20000 | 20000.31 | 0.33 | 20000 | + | 0.31 | 0.33 | 2 | 2 | 1.3e-05 | 1 g | 1 | 1 | + | 0.000119 | 3.3e-05
20(*) g | 20 | 20 | + | 1e-06 | 2.7e-05 | 6 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33 | 5 | 5 | 1.7e-05 | 2(*) g | 2 | 2 | + | 2.4e-05 | 4e-05
20(**) g | 20 | 20 | + | 0.000149 | 2.7e-05 | 7 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33 | 10 | 10 | 2e-05 | 2(**) g | 2 | 2 | + | 2.5e-05 | 4e-05
50 g | 50 | 50 | + | 2.3e-05 | 3.3e-05 | 8 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33 | 20 | 20 | 2.7e-05 | 5 g | 5 | 5 | + | 2e-05 | 5.3e-05
100 g | 100 | 100 | + | 0.000121 | 5.3e-05 | 9 | 20000 | 20000.28 | 0.33 | 20000 | + | 0.28 | 0.33 | 20 | 20.0001 | 2.7e-05 | 10 g | 10 | 10 | + | 9.7e-05 | 6.7e-05
200 g | 200 | 200 | + | 0.0005 | 0.0001 | 10 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33 | 50 | 50 | 3.3e-05 | 20(*) g | 20 | 20 | + | 1.4e-05 | 8.3e-05
200 g | 200 | 200 | + | 0.00038 | 0.0001 | 11 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33 | 80 | 80 | 4.7096e-05 | 20(**) g | 20 | 20 | + | 2.8e-05 | 8.3e-05
500 g | 500 | 500 | + | 0.00016 | 0.00027 | 12 | 20000 | 20000.31 | 0.33 | 20000 | + | 0.31 | 0.33 | 100 | 100.0001 | 5.3e-05 | 50 g | 50 | 50 | + | 0.00064 | 0.0001
1 kg | 1000 | 1000 | + | 0.0001 | 0.00053 | 13 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33 | 150 | 150.0001 | 6.2434e-05 | 100 g | 100 | 100 | + | 0.00107 | 0.00017
2 (*)kg | 2000 | 2000 | + | 0.0026 | 0.001 | 14 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33 | 200 | 200.0005 | 0.0001 | 200 g | 200 | 200 | + | 0.00129 | 0.00033
2 (**)kg | 2000 | 2000 | + | 0.0015 | 0.001 | 15 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33 | 200 | 200.0004 | 0.0001 | 200 g | 200 | 200 | + | 0.00136 | 0.00033
5 kg | 5000 | 5000 | + | 0.0024 | 0.0027 | 16 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33 | 250 | 250.0005 | 0.0001053 | 500 g | 500 | 500 | + | 0.00049 | 0.00083
[6 empty] | 17 | 20000 | 20000.39 | 0.33 | 20000 | + | 0.39 | 0.33 | 350 | 350.0006 | 0.00011789 | 1 (*)kg | 1000 | 1000 | + | 0.0006 | 0.0017
[6 empty] | 18 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33 | 500 | 500.0002 | 0.00027 | 1 (*1*)kg | 1000 | 1000 | + | 0.0065 | 0.0017
[6 empty] | 19 | 20000 | 20000.34 | 0.33 | 20000 | + | 0.34 | 0.33 | 800 | 800.0008 | 0.00029276 | 1 (*2*)kg | 1000 | 1000 | + | 0.0057 | 0.0017
[6 empty] | 20 | 20000 | 20000.33 | 0.33 | 20000 | + | 0.33 | 0.33 | 1000 | 1000.0001 | 0.00053 | 1 (*4*)kg | 1000 | 1000 | + | 0.0048 | 0.0017
[6 empty] | 21 | 20000 | 20000.41 | 0.33 | 20000 | + | 0.41 | 0.33 | 1500 | 1500.0003 | 0.00059481 | 2 kg | 2000 | 2000 | + | 0.0222 | 0.0033
[6 empty] | 22 | 20000 | 20000.27 | 0.33 | 20000 | + | 0.27 | 0.33 | 2000 | 2000.0026 | 0.001
2021-07-18 | [5 empty] | 23 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33 | 2000 | 2000.0015 | 0.001
CTK-173 | VALOR NOMINAL | VALOR DE MASA CONVENCIONAL |  |  | Incertidumbre Expandida | 24 | 20000 | 20000.41 | 0.33 | 20000 | + | 0.41 | 0.33 | 2500 | 2500.0028 | 0.0010358
| g |  | g |  | g | 25 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33 | 3500 | 3500.0029 | 0.0011635
10 kg | 10000 | 10000 | + | 3.4e-05 | 1.7e-05 | 26 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33 | 5000 | 5000.0024 | 0.0027
20 kg | 20000 | 20000 | + | 3.7e-05 | 3.3e-05 | 27 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33 | 8000 | 8000.0051 | 0.0029276
[6 empty] | 28 | 20000 | 20000.31 | 0.33 | 20000 | + | 0.31 | 0.33 | 10000 | 10000.0066 | 0.0030937
[6 empty] | 29 | 20000 | 20000.29 | 0.33 | 20000 | + | 0.29 | 0.33 | 15000 | 15000.009 | 0.0041062
[6 empty] | 30 | 20000 | 20000.32 | 0.33 | 20000 | + | 0.32 | 0.33 | 20000 | 20000 | 3.3e-05
[6 empty] | 31 | 20000 | 20000.32 | 0.33 | 20000 | + | 0.32 | 0.33 | 30000 | 30000.0066 | 0.0030939
[6 empty] | 32 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33
[6 empty] | 33 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33
[6 empty] | 34 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33
[6 empty] | 35 | 20000 | 20000.38 | 0.33 | 20000 | + | 0.38 | 0.33
[6 empty] | 36 | 20000 | 20000.27 | 0.33 | 20000 | + | 0.27 | 0.33
[6 empty] | 37 | 20000 | 20000.34 | 0.33 | 20000 | + | 0.34 | 0.33
[6 empty] | 38 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33
[6 empty] | 39 | 20000 | 20000.35 | 0.33 | 20000 | + | 0.35 | 0.33
[6 empty] | 40 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33
[6 empty] | 41 | 20000 | 20000.37 | 0.33 | 20000 | + | 0.37 | 0.33
[6 empty] | 42 | 20000 | 20000.26 | 0.33 | 20000 | + | 0.26 | 0.33
[6 empty] | 43 | 20000 | 20000.23 | 0.33 | 20000 | + | 0.23 | 0.33
[6 empty] | 44 | 20000 | 20000.39 | 0.33 | 20000 | + | 0.39 | 0.33
[6 empty] | 45 | 20000 | 20000.28 | 0.33 | 20000 | + | 0.28 | 0.33
[6 empty] | 46 | 20000 | 20000.31 | 0.33 | 20000 | + | 0.31 | 0.33
[6 empty] | 47 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33
[6 empty] | 48 | 20000 | 20000.23 | 0.33 | 20000 | + | 0.23 | 0.33
[6 empty] | 49 | 20000 | 20000.36 | 0.33 | 20000 | + | 0.36 | 0.33
[6 empty] | 50 | 20000 | 20000.42 | 0.33 | 20000 | + | 0.42 | 0.33
[7 empty] | 40000 | 0.74 | 0.46669 |  |  | 0.74 | 0.46669
[7 empty] | 60000 | 1.13 | 0.57158 |  |  | 1.13 | 0.57158
[7 empty] | 80000 | 1.52 | 0.66 |  |  | 1.52 | 0.66
[7 empty] | 100000 | 1.83 | 0.7379 |  |  | 1.83 | 0.7379
[7 empty] | 120000 | 2.19 | 0.80833 |  |  | 2.19 | 0.80833
[7 empty] | 140000 | 2.56 | 0.8731 |  |  | 2.56 | 0.8731
[7 empty] | 160000 | 2.93 | 0.93338 |  |  | 2.93 | 0.93338
[7 empty] | 180000 | 3.21 | 0.99 |  |  | 3.21 | 0.99
[7 empty] | 200000 | 3.57 | 1.0436 |  |  | 3.57 | 1.0436