## Cálculos
2013-08-23
MVRC
[20 empty] | Ing. J. Oscar T. Morales García | Director técnico
[20 empty] | Ing. J. Oscar T. Morales García | Jefe de área SF&G | Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V.
Instalaciones del cliente
Ing. Pablo Lopez Perez
MOMENTO NEGATIVO ( SENTIDO HORARIO )
| INTERVALO | 4 | A | 44
| RESOLUCION | 0.5
| UNIDAD | lb.ft | Error max: | 0.18035 | lb.ft |  |  | Especificación | distribución
|  |  | Incertidumbre max: | 0.29387 | lb.ft
| Valor Nominal | [5 empty] | Repetibilidad |  | rectangular |  |  |  |  | Uexpandida
| del instrumento | Muestra 1 | Muestra 2 |  |  |  | uA | Tol.de Patrón | uB de Patrón | uB resol. | uC | Grados |  | para 95.45%
| lb.ft | lb.ft | lb.ft |  |  |  | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | de libertad | Factor k | lb.ft |  | error | error +U | error -U | error_abs
-0.756 | 4 | 4.756 | 4.756 |  |  |  | 0 | 0.0305 | 0.01525 | 0.14434 | 0.14514 | ∞ | 2 | 0.29028 | 1.2 | -1.0251 | 0.17486 | -2.2251 | 1.0251
-0.012 | 15 | 15.012 | 15.012 |  |  |  | 0 | 0.0305 | 0.01525 | 0.14434 | 0.14514 | ∞ | 2 | 0.29028 | 1.2 | -0.016272 | 1.1837 | -1.2163 | 0.016272
-0.056 | 20 | 20.056 | 20.056 |  |  |  | 0 | 0.0305 | 0.01525 | 0.14434 | 0.14514 | ∞ | 2 | 0.29028 | 1.2 | -0.075936 | 1.1241 | -1.2759 | 0.075936
0.044 | 30 | 29.956 | 29.956 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.025 | 0.14434 | 0.14649 | ∞ | 2 | 0.29297 | 1.2 | 0.059664 | 1.2597 | -1.1403 | 0.059664
0.133 | 44 | 43.867 | 43.867 |  |  |  | 0 | 0.055 | 0.0275 | 0.14434 | 0.14693 | ∞ | 2 | 0.29387 | 1.2 | 0.18035 | 1.3803 | -1.0197 | 0.18035
MOMENTO POSITIVO ( SENTIDO ANTIHORARIO )
| INTERVALO | 4 | A | 44
| RESOLUCION | 0.5 |  |  |  |  | para 5
| UNIDAD | lb.ft | Error max: | 0.8 | lb.ft |  | muestras | Especificación | distribución
|  |  | Incertidumbre max: | #DIV/0! | lb.ft
OMEGA
| Valor Nominal | [5 empty] | t= 1.4 | BB4 | rectangular |  |  |  |  | Uexpandida
| del instrumento | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5 | uA | Tol.de Patrón | uB de Patrón | uB resol. | uC | Grados |  | para 95.45%
| lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | lb.ft | de libertad | Factor k | lb.ft |  | error | error +U | error -U | error_abs
| -9.95 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.008 | 0.004 | 0.14434 | #DIV/0! | ∞ | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -24.875 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.0145 | 0.00725 | 0.14434 | #DIV/0! | ∞ | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -49.75 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.0305 | 0.01525 | 0.14434 | #DIV/0! | ∞ | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -74.625 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.05 | 0.025 | 0.14434 | #DIV/0! | ∞ | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -89.55 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.055 | 0.0275 | 0.14434 | #DIV/0! | ∞ | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
HOJA DE CÁLCULO
PAR TORSIONAL (TORQUE)

## Certificado
TO-MK-0370/26 | LLAVE DINAMOMETRICA PREAJUSTADA | TAIWAN SE SIENTA | N-60-4 | ML69813558 | STK-HF-003 | STARTEK, S.R.L. DE C.V. | JULIAN SEPULVEDA DAVILA No. 101 Y 103, C.P. 66640 | APODACA | NUEVO LEÓN | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | 2026-01-28
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE) |  |  |  |  | No. de certificado: (Certificate number) |  | TO-MK-0370/26
|  | Datos del cliente: ( Customer ) | [5 empty] | Fecha de calibración: (Calibration date) | 2026-01-29
|  | Nombre: (Name) | STARTEK, S.R.L. DE C.V. |  |  |  |  | Fecha de emisión: (Date issued) | 2026-01-29
|  | Domicilio: (Address) | JULIAN SEPULVEDA DAVILA No. 101 Y 103, C.P. 66640 |  |  |  |  | Vigencia solicitada: (Due date required) | 2027-01-29
|  |  | APODACA , NUEVO LEÓN |  |  |  |  | Fecha de recepcion: (Reception date) | 2026-01-28
[8 empty] | Página (Page): | 1 de 2
Descripción del Instrumento: (Instrument description)
[7 empty] | Lugar de la calibración: | METKAL
|  | Instrumento : | LLAVE DINAMOMETRICA PREAJUSTADA
|  | (Instrument) |  |  |  | Temperatura : |  | 19.7
|  | Marca: | TAIWAN SE SIENTA |  |  | (Temperature)
|  | (Manufacturer) |  |  |  | Humedad Relativa : |  | 46.3%
|  | Modelo: | N-60-4 |  |  | (Relative Humidity)
(Model)
|  | No. serie: | ML69813558
(Serial number)
|  | ID Interno: | STK-HF-003
(Customer ID)
|  | Intervalo : | 4 - 44.5 lb.ft
(Range)
|  | Resolución: | 0.5 lb.ft
(Resolution)
|  | El laboratorio de calibraciones cuenta con un sistema de Gestión de Procesos basado en: | [5 empty] | ISO/IEC 17025:2017
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
|  | Procedimiento utilizado |  | 7.2 PT1 |  | Método: | Comparación directa
|  | (Procedure used) |  |  |  | (Method)
Patrones empleados en la calibración (Measurement standard description)
|  | Descripción del patrón |  | Certificado / Informe |  | Vigencia |  | ID interno
|  |  | (Description) | (Certificate number) |  | (Validity) |  | (Internal ID)
|  | TRANSDUCTOR DE TORQUE |  | AH1607T06 |  | 2026-08-20 |  | MK-059
|  |  | Calibró: | Miguel A. Bernal Cordero |  | Firma
|  |  | (Calibrated by:) | Ingeniero de servicio |  | (Signature)
|  |  | Aprobó: | Sergio Garza Rangel |  | Firma
|  |  | (Approved by:) | Director Administrativo |  | (Signature)
Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de próxima calibración del instrumento calibrado. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso. Formato: MK-CL-FOR-01 Revisión: C1.
Esta calibracion es trazable a los patrones nacionales en el Centro Nacional de Metrologia (CENAM). Las unidades de medicion estan acordes al Sistema Internacional de Unidades SI. Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y son aplicables solamente al item sometido a dicho proceso. El presente certificado de calibración tiene validez únicamente en su forma integra y original. Esta prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

## Resultados I
[7 empty] | No. de certificado: (Calibration number) | TO-MK-0370/26
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE) | [5 empty] | Fecha de calibración: (Calibration date) | 2026-01-29
[7 empty] | Fecha de emision: (Issued date) | 2026-01-29
[7 empty] | Página: (Page) | 2 de 2
MOMENTO NEGATIVO ( SENTIDO HORARIO )
| Magnitud: |  |  |  |  | Unidad
| Intervalo de medida: | 4 | a |  | 44 | lb.ft
| Division minima: | 0.5
| Valor medido del Patrón |  | Valor medido del Instrumento |  | Error de medida | Incertidumbre
| N.m | lb.ft | N.m | lb.ft | lb.ft | lb.ft
| 6.4491 | 4.756 | 5.424 | 4 | -0.756 | 1.2
| 20.3563 | 15.012 | 20.34 | 15 | -0.012 | 1.2
| 27.1959 | 20.056 | 27.12 | 20 | -0.056 | 1.2
| 40.6203 | 29.956 | 40.68 | 30 | 0.044 | 1.2
| 59.4837 | 43.867 | 59.664 | 44 | 0.133 | 1.2
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0.452 |  |  |  | 0.452
MOMENTO POSITIVO ( SENTIDO ANTIHORARIO )
| Magnitud: |  |  |  |  | Unidad
| Intervalo de medida: | 4 | a |  | 44 | lb.ft
| Division minima: | 0.5
| Valor medido del Patrón |  | Valor medido del Instrumento |  | Error de medida | Incertidumbre
| N.m | lb.ft | N.m | lb.ft | lb.ft | lb.ft
| #DIV/0! | #DIV/0! | -13.4922 | -9.95 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | -33.7305 | -24.875 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | -67.461 | -49.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | -101.1915 | -74.625 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | -121.4298 | -89.55 | #DIV/0! | #DIV/0!
MOMENTO POSITIVO ( SENTIDO ANTIHORARIO )
| Magnitud: |  |  |  |  | Unidad
| Intervalo de medida: | -100 |  | a | 44 | lb.ft
| Division minima: | 0.5
| Valor nominal | Valor medido |  | Error de medida | Incertidumbre
| del instrumento | del Patrón |  |  | Expandida
| -9.95 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| -24.875 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| -49.75 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| -74.625 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| -89.55 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
La incertidumbre expandida se obtuvo de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura de k=2, que asegura un nivel de confianza de 95% aproximadamente.
Observaciones: Ninguna.
Laboratorio acreditado por ema para las calibraciones indicadas en el escrito
con número de acreditación N° D-97 Acreditado a partir de 2011-10-04
“Acreditación otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración”
Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de próxima calibración del instrumento calibrado. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso.
El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo,
de las condiciones de operación y de las prácticas para su buen manejo y uso.
La incertidumbre expandida se obtuvo de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura de k=2,
que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

## Etiqueta
CALIBRADO
CERTIFICADO: |  |  | TO-MK-0370/26
Fecha de calibración: |  |  |  | 2026-01-29
Vigencia de cliente: |  |  |  | 2027-01-29
ID: |  | STK-HF-003
| Metkal |  |  |  | MK-ET-01

## Anexo II
A continuación se describen las pruebas realizadas durante la calibración.
Referencias:
[ISO 12179:2000] Geometrical Product Specifications (GPS)--Surface texture: Profile method -- Calibration of contact ( stylus ) instruments.
Método: Comparación directa con patrones de Rugosidad.
Prueba de Calibración total del instrumento
Esta prueba evalúa al rugosímetro de manera completa, esto es todos los componentes del mismo están involucrados en esta prueba, esta es la única donde se toman 15 lecturas. Los parámetros evaluados son Ra y Rz.
Prueba de Calibración del sistema de coordenadas
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a mediciones donde intervienen ambos ejes, normalmente designados como X y Z, pero también involucra el error debido al radio de la punta. Para esta prueba se utiliza una esfera con la finalidad de forzar al rugosimetro a tomar valores a diferentes alturas y en diferentes posiciones del radio del palpador. El parámetro evaluado es Pt.
Prueba de Calibración del error residual
Esta prueba tiene como finalidad determinar el contribución a la incertidumbre de calibración debida a ruido producido por el rugosímetro mismo o por el ambiente donde se encuentra. Se lleva acabo mediante la comparación con un plano óptico del cual se presume tiene una rugosidad muy cercana a cero. El parámetro evaluado es Ra.
Prueba de Calibración de la componente Vertical
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a la medición de amplitud, esto es cuando se miden distancias pico-valle o viceversa. Para esta prueba se utiliza un patrón de escalón el cual se conoce la altura del mismo y es comparada con el valor indicado por el instrumento. El parámetro evaluado es Pt
Prueba de Calibración de la componente Horizontal
Esta prueba tiene como finalidad determinar la contribución a la incertidumbre de calibración debida a la medición en su componente horizontal ( unidad de recorrido ), normalmente los rugosímetros cuentan con un encoder o en algunos casos cuentan con escalas lineales para realizar esta medición. Debido a la dificultad para evaluar esta contribución de manera directa, se evalúa el parámetro Rsm el cual establece la distancia de pico a pico ( separación ) en un patrón de rugosidad periódico.
Anexo II Descripción de pruebas realizadas